# STERILIZATOR CU GRANULE  MICROSTOP

Mod de folosire

- deschideti capacul şi varsati în interior granulele de quartz;

- conectati aparatul la reteaua electrica;

- inchideti capacul şi mentineti inchis pe perioada incalzirii;

- actionati intrerupatorul A situat central-lumina verde semnaleaza prezenta curentului în aparat;

- lumina portocalie aprinsa arata faptul ca aparatul se incalzeste;

- cand aparatul este cald lumina portocalie se stinge în acest moment s-au atins 250 C necesare sterilizarii;

- ridicati capacul şi introduceti instrumentele cu partea de sterilizat;

- mentineti timp de 5-10 sec (atentie la temperatura);

- scoateti instrumentele de la sterilizat şi inchideti capacul;

- lumina portocalie se aprinde din timp în timp indicand ca aparatul se incalzeste;

MICROSTOP TIMER

Introduceti instrumentele la sterilizat şi apasati butonul negru E-eliberati imediat

- dupa scurgerea timpului de sterilizare de 10 sec se emite un semnal acustic;

- odata terminata sterilizarea aparatul este gata pentru o noua utilizare;

- la sfarsitul folosirii deconectati aparatul;

Atentie!

- nu incalziti aparatul fara sa existe bile în interior;

- curatati apartul cu detergenti obisnuiti care nu contin alcool sau acetona;

- nu atingeti aparatul în timpul incalzirii-pericol de arsura;

- TENSIUNE 220 V

- FRECVENTA 50 Hz